附件

旋转蒸发仪技术参数

一、数    量：1套

二、设备用途：旋转蒸发仪主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂，将待分析样品浓缩干燥，或者将溶剂与溶质分离，然后进行气、液相分析。对于沸点较低的溶剂，需要配备真空控制功能，能够控制真空度，保证蒸发效果。要求整体密封性好、蒸发速度快。

三、技术参数：（打星号的必须满足要求，可以正偏离，专利产品能提供厂家授权书。）

3.1工作条件

3.1.1电源：				220V±10%, 50Hz

3.1.2环境温度：			5℃-40℃

3.1.3相对湿度：			20%-85%

3.1.4持续工作时间：	    连续工作8小时以上

3.2旋转蒸发仪

3.2.1工作方式：旋转蒸发仪主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏，可以分离和纯化反应产物。旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏，也就是在减压情况下，当溶剂蒸馏时，蒸馏烧瓶在连续转动。

3.2.2﹡旋转蒸发仪主机：整机采用带涂层的不锈钢外壳，结实耐用；手动快速升降，断电时自动提升蒸发瓶；一体式蒸汽管，密封圈采用PTFE材料，寿命长，密封好；转速及蒸汽温度显示，带有蒸汽温度探测器；分体式水浴锅设计，移动清洗方便，安全性好。

3.2.2.1﹡转速：20–280 rpm

3.2.2.2水浴锅温度范围：20 –95 ºC

3.2.2.3﹡蒸发瓶：50－4000ml，各种不同规格旋蒸瓶可选。

3.2.2.4﹡专利技术Combi-clip连接，轻松拆卸旋蒸瓶，且能提供专利授权证书。

3.2.3*无油隔膜真空泵(与主机同品牌)：

3.2.3.1气体管道材料：PEEK，PTFE，FEP，玻璃。

3.2.3.2先进的消音技术及全封闭的外壳，泵运行安静平稳，无震动。

3.2.3.3*PEEK/玻璃一体化透明窗口设计，可随时观察隔膜表面污染和溶剂累积情况。

3.2.3.4泵速度可调，保证无滞后效应；隔膜振幅可控，确保精确的真空度，降低噪音，延长隔膜使用寿命。

3.2.3.5内置空气囊，可以在运行过程中干燥隔膜，保证最佳的真空度。

3.2.3.6*内置拆卸工具，可以方便的打开泵体，清洁隔膜，实现自助式轻松维护。

3.2.3.7﹡抽速：1.0 M3/h

3.2.3.8﹡最终真空度：2mbar

3.2.3.9真空度测量范围：1400-0mbar

3.2.3.10真空度控制范围：1100-1mbar

3.2.3.11真空度测量准确度：±2mbar

3.2.4*真空控制器（与主机同品牌）：

真空控制器内置放气阀和气囊，断电时可以自动放气，并可以保持PTFE干燥；

3.2.4.1﹡控制器带有常用43种以上（含43）溶剂数据信息库，极大方便用户的工作；

3.2.4.2 USB数据传输接口，用于包括真空度、水浴温度、蒸气温度等数据传输，数据存储、评估和优化。

3.2.4.3定时模式，可以实现精准蒸馏，可以随时从定时功能切换到手动功能，优化蒸馏。

3.2.4.4﹡防止爆沸功能键，最大方便用户。

3.2.5循环冷却器：

冷凝温度范围-20 °C--100  °C

四、配置要求:

1.1 主机（含水浴锅，冷凝器，蒸汽导管，电源线，1L接收瓶及1L收集瓶）   1套

1.2无油隔膜真空泵（电源线，消音器及拆卸工具）                          1套

1.3真空控制器                                                          1套

1.4循环冷却器                                                          1套

五、备品备件：

保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

六、技术资料：

投标人应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册。

七、售后服务与培训：

7.1 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

7.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。

7.3 保修期：整套仪器一年免费保修，自设备验收合格之日起计算。生产厂家为用户提供产品终身服务。生产厂家为用户提供产品终身服务。

八、交货期：

合同签订后3个月内交货，具体时间由合同确定。